## 10m
No | Brand | Deskripsi | Part number | Measuring range | Output | Terminal/ Warna / no Kabel | Keterangan | Terminal Datataker | CV
1 | Thies Clima | Ultrasonic 2D | 4.3820.02.300 | WS : 0...75m/s | 0…10V | Pin 1 | Analog WS | 1+HV | 1CV
|  |  |  | WD : 0...360 o | 0…10V | Pin 4 | Analog WD | 1*HV | 10CV
[6 empty] | Pin 6 | AGND | 1#
[6 empty] | Pin 8 | DC +12V
[6 empty] | Pin 7 | DC -12V
[6 empty] | green/ yellow | Shield
2 |  | Clima Sensor US | 4.9203.00.000 | WS : 0...60 m/s | 0…10V | Pin T (hijau) | Analog WS | 1+HV | 1CV
|  |  |  | WD : 0...360 o | 0…10V | Pin S (orange) | Analog WD | 1*HV | 10CV
|  |  |  | VT : -40..80oC | 0…10V | Pin O (putih hijau) | Analog VT
[6 empty] | Pin H (putih coklat) | AGND | DGND, 1#
[6 empty] | Pin E (coklat) | DC +12V
[6 empty] | Pin D (biru) | DC -12V
[5 empty] | RS485 | Pin L (putih orange) | TXD+, RXD+ (HD) | RTS
[6 empty] | Pin K (putih biru) | TXD-, RXD - (HD) | Tx
[6 empty] | SH | Shield
3 | RM Young | Wind Monitor | 05305 | WS : 0…50m/s | Freq | Red | Digital WS | 2HSC | 1CV
[6 empty] | Blue/Shield | WS Reference | DGND
|  |  |  | WD : 0...360 o | Excitation Voltage | WHT | WD Excitation voltage | DC +12V
[7 empty] | Jumper DC +12V | 1*HV
[6 empty] | GRN | Analog WD | 1+HV | 10CV
[6 empty] | BLK | WD Reference | 1#
[7 empty] | Jumper DC -12V | DC-12V & DGND |  | Karena WS Ref dan WD Ref di jumper di wiring panel sensor
[6 empty] | Shield | Shield
4 |  |  | 05305V; 05103V | WS : 0…50m/s | 0…5V | Red | Analog WS | 1+HV | 1CV
|  |  |  | WD : 0...360 o | 0…5V | GRN | Analog WD | 1*HV | 10CV
[6 empty] | BRN | AGND | 1#
[6 empty] | BLK | DC -12V
[6 empty] | WHT | DC +12V
[6 empty] | Shield | Shield
5 |  |  | 05108 | WS : 0…100m/s | Freq | Red | Analog WS | 2HSC | 1CV
[6 empty] | Blue | WS Reference | DGND
|  |  |  | WD : 0...360 o | Excitation Voltage | WHT | WD Excitation voltage | DC +12V
[7 empty] | Jumper DC +12V | 1*HV
[6 empty] | GRN | Analog WD | 1+HV | 10CV
[6 empty] | BLK | WD Reference | 1# | Jumper
[7 empty] | Jumper DC -12V | DC-12V
[6 empty] | Shield | Shield
6 |  |  | 05608C | WS : 0…100m/s | 0….5V | Red | Analog WS | 1+HV | 1CV
|  |  |  | WD : 0...360 o | 0….5V | GRN | Analog WD | 1*HV | 10CV
[6 empty] | BRN | AGND | 1#
[6 empty] | BLK | DC -12V
[6 empty] | WHT | DC +12V
[6 empty] | Shield | Shield

## 0...2m
No | Brand | Deskripsi | Part number | Measuring range | Output | Terminal/ Warna / no Kabel | Keterangan | Terminal Datataker | CV
1 | Thies Clima | WS Compact 2m | 4.3519.00.173 | 0…50 m/s | 0…5V | 1 (White) | DC +12V |  | 80CV
[6 empty] | 2 (Brown) | DC-12V
[6 empty] | 3 (Green) | Analog WS | 1-HV
[6 empty] | 4 (Yellow) | AGND | 1#
2 |  | First Class 2m | 4.3351.00.141 | 0.3 … 75 m/s | 1082Hz | 1 | Analog WS | 3HSC
[5 empty] | 4..20mA |  |  | 1-L
[6 empty] | 2 | DC -12V
[6 empty] | 3 | DC +12V
[6 empty] | 4 | AGND | DGND / 1#
3 | LSI | WS Sensor 2m | DNA 301#C | 0…50 m/s | 0-883Hz |  | Analog WS | 3HSC
[7 empty] | AGND | DGND
DC -12V
DC +12V
Shield
4 | Thies Clima | Hygro-Thermo Transmitter compact | 1.1005.54.000 | Rh: 0…100% | 0…1V | 1 | Analog Rh | 3*V | 30CV
[6 empty] | 2 | AGND | 3#
|  |  |  | Temp: -30…70oC | Pt 100 | 7 | T1 | 2*PT385 | 20CV |  |  | temp | 0-10V
[6 empty] | 8 | T1 | 2+ |  |  | 1.005.54.161 | rh | 0-10V
[6 empty] | 9 | T2 | 2-
[6 empty] | 10 | T2 | 2#
[6 empty] | 5 | DC +12V
[6 empty] | 6 | DC -12V
|  |  | 1.1005.54.161 | Rh: 0…100% | 0…10V | 1 | Analog Rh | 3*HV | 30CV
[6 empty] | 2 | AGND | 3#
|  |  |  | Temp: -30…70oC |  | 3 | Analog Temp | 2*HV | 20CV
[6 empty] | 4 | AGND | 2#
[6 empty] | 5 | DC +12V
[6 empty] | 6 | DC -12V
5 | Vaisalla | Humicap- Humidity&Temp Probe | HMP 155A | Rh: 0….100% | 0…1V | 4 (yellow) | Analog Rh | 3*V | 30CV
|  |  |  | Temp: -80…60oC |  | 1 (White) | Analog Temp | 2*V | 20CV
[6 empty] | 3 (green) | AGND | 3# & 2#
[6 empty] | 7 (blue) | DC +12V
[6 empty] | 8 (red) | DC -12V
[6 empty] | Shield (black) | Shield
|  |  | HMP 155D | Rh: 0….100% | 0…1V | 2 (brown) | Analog Rh | 3*V | 30CV
[6 empty] | 6 (pink) | AGND | 3#
|  |  |  | Temp: -80…60oC | Pt100 | 4 (yellow) | T1 | 2*PT385 | 20CV
[6 empty] | 1 (white) | T1 | 2+
[6 empty] | 3 (green) | T2 | 2-
[6 empty] | 5 (grey) | T2 | 2#
[6 empty] | 7 (blue) | DC +12V
[6 empty] | 8 (red) | DC -12V
[6 empty] | Shield (black) | Shield
|  |  | HMP 155E | Rh: 0….100% | 0…1V | 7 (blue) | DC +12V |  | 30CV | Rh
[6 empty] | 8 (red) | DC -12V | DGND | 20CV | temp
|  |  |  | Temp: -80…60oC |  | brown | RS485 - | Z
[6 empty] | pink | RS485 + | Y
6 | Thies Clima | Silicon-Sensor PAR 5.3 | 7.1418.00.051 | 0…499W/m2 (0…2250 µmol/sm2) | 0...5V | 4 | Analog PAR | 3-HV | 60CV
[6 empty] | 3 | AGND | 3#
[6 empty] | 1 | DC +12V
[6 empty] | 2 | DC -12V
[6 empty] | 5 | Shield
7 | KippZonen | PAR Quantum Sensor | PQS1 | 0…665W/m2 (0…3000 µmol/sm2) | 0….30mV | Red | Analog Pyrano | 3-V
[6 empty] | Blue | AGND | 3#
[6 empty] | Shield | Shield
8 |  | Pyranometer | SP lite 2 | 0…1500W/m2 | 0…150mV | Red | Analog Pyrano | 4*V
[6 empty] | Blue | AGND | 4#
[6 empty] | Shield | Shield
9 |  |  | CMP6/CMP3 |  | 0….30mV | Red | Analog Pyrano | 4*V
[6 empty] | Blue | AGND | 4#
[6 empty] | Shield | Shield
|  |  | SMP3V | -200….2000W/m2 | 0…1V | Green | Analog V+ | 4*V |  | output analog
[6 empty] | Brown | AGND | 4#
[6 empty] | Yellow | Modbus RS485 + | Y |  | output modbus
[6 empty] | Grey | Modbus RS485 - | Z
[6 empty] | Blue | Modbus GND | GND
[6 empty] | White | DC +12V
[6 empty] | Black | DC -12V
[6 empty] | Shield | Shield
10 | Thies Clima | Baro Transmitter/Setra | B-278-1T | 800…1060hPa | 0…5V | 5 (Vout - Green) | Analog Baro | 4HV | 40CV
[6 empty] | 2 (AGND - White) | AGND | 4-
[6 empty] | 4 (Supply - Red) | DC +12V
[6 empty] | 3 (GND - Black) | DC -12V
11 | Vaisalla | Barocap-Barometer | PTB110 | 500…1100hPa | 0…2.5V | 5 | Analog Baro | 4HV |  | HV -> + & -
[6 empty] | 2 | AGND | 4-
[6 empty] | 4 | DC +12V
[6 empty] | 3 | DC -12V
12 |  | Barocap-Digital Barometer | PTB210 |  | 0….5V | White | Analog Baro | 4HV
[6 empty] | Brown | AGND | 4-
[6 empty] | Pink | DC +12V |  |  |  | 5I dan 5# di Jumper Resistor 100Ohm
[6 empty] | Blue | DC -12V
13 | Thies Clima | Precipitation transmitter | 5.4032.35.007 | 200 cm2 | 0.1mm/ pulse | 2 | Pulse 1 Precipitation (125ms) | 1HSC | 50CV
[6 empty] | 3 | DGND | DGND
[6 empty] | 1 | Pulse 2 Precipitation (50ms) | 1HSC
[6 empty] | 4 | DGND | DGND
14 | Observator Instruments | Tipping bucket Precipitation | RIM8020 | 200 cm2 | 0.2mm/ pulse | 1 | Pulse 1 Precipitation | 1HSC
[6 empty] | 2 | DGND | DGND
15 | Thies Clima | Ultrasonic Evaporation Transmitter | 6.1432.10.040 | 0-100mm | 0…20mA | 5 | Analog US Evap | 5I | 310CV | 5I = 5+
[6 empty] | 6 | AGND | 5#
[6 empty] | 1 | DC +12V
[6 empty] | 2 | DC -12V
16 |  | WS Compact 0.5m | 4.3519.00.173 | 0…50 m/s | 0…5V | 1 (White) | DC +12V |  | 90CV
[6 empty] | 2 (Brown) | DC-12V
[6 empty] | 3 (Green) | Analog WS | 3+HV
[6 empty] | 4 (Yellow) | AGND | 3#
17 |  | First Class 0.5m | 4.3351.00.141 | 0.3 … 75 m/s | 1082Hz | 1 | Analog WS | 4HSC
[5 empty] | 4..20mA |  |  | 3+L
[6 empty] | 2 | DC -12V
[6 empty] | 3 | DC +12V
[6 empty] | 4 | AGND | DGND / 3#
18 | LSI | WS Sensor 0.5m | DNA 301#C | 0…50 m/s | 0-883Hz |  | Analog WS | 4HSC
[7 empty] | AGND | DGND
DC -12V
DC +12V
Shield
19 | - | Solar Module Voltage | - | 0…19.8VDC | 0…19.8VDC |  | DC +12V | 5*HV | 340CV
[7 empty] | DC -12V | 5#
20 | - | Rain | - | - | - |  | Satu kabel ke | 1HSC | 50CV
[7 empty] | Kabel lainnya | DGND
21 | CASELLA | WS 2 meter |  |  |  | MERAH | Vcc+ | Vcc+ 12V | 80CV
[6 empty] | BIRU | Vcc- | Vcc- 12V
[6 empty] | HIJAU TUA |  | Vcc-; Jumper DGND
[6 empty] | KUNING |  | 3HSC
22 |  | WS 0.5 meter |  |  |  | MERAH/MERAH | Vcc+ | Vcc+ 12V | 90CV
[6 empty] | HITAM/HITAM | Vcc- | Vcc- 12V
[6 empty] | HIJAU/ORANGE |  | 4HSC

## -1...0m
No | Brand | Deskripsi | Part number | Measuring range | Output | Terminal/ Warna / no Kabel | Keterangan | Terminal Datataker | CV | Keterangan
1 | Thies Clima | Earth Surface Temp Transmitter | 2.1241.00.000 | -30…50oC | Pt100 | 1 | T1 |  |  | perlu ditambah multiplexer
[6 empty] | 2 | T1
[6 empty] | 3 | T2
[6 empty] | 4 | T2
2 |  | Temperature Transmitter | 2.1235.00.000 | -30…100oC |  | 1 | T1
[6 empty] | 2 | T1
[6 empty] | 3 | T2
[6 empty] | 4 | T2
3 | Delta | Soil Moisture Sensor | SM300 | SM : 0…100% | 0..1V | Blue | Analog SM
|  |  |  | Temp: 0…40oC |  | Grey | Analog temp
[6 empty] | Black | AGND
[6 empty] | White | DC +12V
[6 empty] | Brown | DC -12V
[6 empty] | Green | Shield
4 | Pico | Trime- Pico Profile | T3PN Segments | SM : 0…100% | RS485 or SDI12 | Blank | Shield |  | 250…300CV
[6 empty] | Yellow | COM (IMP-Bus) | DGND
[6 empty] | Grey | R/T (IMP bus)
[6 empty] | Brown | DC -12V
[6 empty] | White | DC +12V
[6 empty] | Blue | RS485B or SDI12 Data | 5SDI12
[6 empty] | Pink | RS485A